Daily ToDo

Meerstetter TEC Service im Cmputer für R1, R2, ECDL.

Konstant über 300s mit Schwingen von +/-1 mK sind ok!

Tmperaturen sind konstant?

~ 100 µW direkt vor R1

Alle Fehlersignale auf 0 stellen

~ 18 mW im AtomLab dafür oben TA auschalten lassen, sonst sieht man Reflexe unten

CEO locken

Reprate locken

914nm Laserfrequenz mit Frequenzkamm checken:

Beat sollte bei ~30 MHz sein

Beat sollte > 20 dB über Rauschen, sonst an PCF & SHG drehen.

Driftmessung aufnehmen:

Kurzzeitstabilität bei 1 s sollte besser als 2 x 10^-13 [mit Maser, mit OXCO ~ 2 x 10^-11] sein, Drift < 1 Hz/s

Alle vier Striche sollten sich im oberen Drittel befinden

Strom der IGP <! 2 mA (unterste LED muss leuchten)

LED muss leuchten

Fehlermeldung am 10 MHz Synthesizer?

Im ResLabMobil Laptop VCH-Programm checken

alle Werte bis auf D2h müssen grün sein