NI-Verteiler-USB

Der NI USB 6001 ist als eine relativ günstige und unkomplizierte Möglichkeit zu verstehen, eher unrelevante Signale z.B. neben einer größeren Messungen mit einer gewissen Unsicherheit und langsamer Frequenz (20 kS/s) zu überwachen. Als Signalgenerator kann er Signale mit (5 kS/s) modulieren.

Gehäuse Hammond 1590D 187.75*119.50*56.00mm

Dokumente

\\AFS\.iqo.uni-hannover.de\projects\magnesium\Electronics\NI Verteiler USB
specifications
user guide

Funktionen

ANALOG IN (auf BNC): Single ended (RSE) und differentiell (DIFF) möglich, +-10V

DIGITAl IN/OUT (auf BNC): 0 to 5V, 32bit PFI Counter/Trigger an PIN1.1 und PIN2.0

ANALOG OUT (auf BNC): +-10V, 5mA current drive, als Funktionsgenerator 5kS/s

5V OUT (auf XLR): 150 mA max. current, immer benutzbar

BUS (USB): Full Speed 12Mb/s

Beim Wiring der Inputs und beim Multichannel Scanning sollten die Empfehlung des User Guides beachtet werden!

Anlog In

gemessene Abtastfrequenz (bei einem aktivierten Kanal und einer sample-time von 0s): 2kS/s

Messmethode: Es wurde bis 200Hz gemessen ein schönes Signal relativ schönes Signal gemessen. Ab 200Hz war kein qualitatives Signal mehr zu sehen. Jedoch konnte bei 1,9 kHz bzw. 2,1 kHz ein 100 Hz Signal gemessen werden. Nach Kai-Martin handelt es sich dabei genau um eine Schwebung mit der 2kHz Abtastfrequenz.

Wie im user guide erwähnt, hat das Gerät einen Multiplexer, mit dem nacheinander Sample für Sample aller aktivierten Kanäle gemessen wird. Soll eine hohe Abtastrate erreicht werden, sollte nur ein Kanal aktiviert sein. Die sample-time sollte in diesem Fall auf 0s gestellt werden. Ports, an denen kein Signal anliegt, sollten nicht aktiviert werden, da diese den Messkondensator nicht entladen können, aufgrund einer offenen Leitung. Diese messen ansonsten das vorherige Signal in einer gewissen Abschwächung. Deshalb sollten die Signalquellen niederohmig sein.

Unten sind die Messungen in der Reihenfolge: 10 Hz ein Kanal; 50 Hz ein Kanal; 50 Hz alle Kanäle; 200 Hz ein Kanal

10 Hz ein Kanal 50 Hz ein Kanal 50 Hz alle Kanäle 200 Hz ein Kanal

Differentielles Messen

Um das differentielle Messen an der Box zu ermöglichen, wurden die differentiellen Eingänge parallel zu den analogen RSE-Eingängen geschaltet. Es kann somit pro PIN-Paar nur entweder differentiell oder single-ended gemessen werden. Dabei ist:

DIFF 0 → AI0 und A4; DIFF1→ AI1 und AI5; DIFF2 → AI2 und AI6; DIFF3 → AI3 und AI7

Labview Programm

\\AFS\.iqo.uni-hannover.de\projects\magnesium\Electronics\NI Verteiler USB\program\NI_USB_6001

Funktionen

Differentielles und absolutes Messungen (analog) gleichzeitig, Datalogging in .lvm Datei möglich (kann mit Texteditor geöffnet werden!)

einstellbar: sample time → zeitlicher Abstand zweier Messpunkte, max./min. Spannung → verbessert Genauigkeit bei kleinen Spannungen

Ausgabe zweier konstanten Spannungen über Analog Out oder Funktionsgenerator für gängige Wellenformen bei 5kS/s

Digitale Ausgabe oder Eingabe

Der XLR-Stecker am 5V Out-Pin liefert unabhängig vom Programm immer 5V!

zu verbessern:

Digitales Datalogging?

Triggern von analoger Messung/Ausgabe durch die beiden PFI Channels

PFI Channels als Counter verwenden