NI-Verteiler-USB

Der NI USB 6001 ist als eine relativ günstige und unkomplizierte Möglichkeit zu verstehen, eher unrelevante Signale z.B. neben einer größeren Messungen mit einer gewissen Unsicherheit und langsamer Frequenz (20 kS/s) zu überwachen. Als Signalgenerator kann er Signale mit (5 kS/s) modulieren.

Gehäuse Hammond 1590D 187.75*119.50*56.00mm

Dokumente

\\AFS\.iqo.uni-hannover.de\projects\magnesium\Electronics\NI Verteiler USB
specifications
user guide

Funktionen

ANALOG IN (auf BNC): Single ended (RSE) und differentiell (DIFF) möglich, +-10V

DIGITAl IN/OUT (auf BNC): 0 to 5V, 32bit PFI Counter/Trigger an PIN1.1 und PIN2.0

ANALOG OUT (auf BNC): +-10V, 5mA current drive, als Funktionsgenerator 5kS/s

5V OUT (auf XLR): 150 mA max. current, immer benutzbar

BUS (USB): Full Speed 12Mb/s

Beim Wiring der Inputs und beim Multichannel Scanning sollten die Empfehlung des User Guides beachtet werden!

Differentielles Messen

Um das differentielle Messen an der Box zu ermöglichen, wurden die differentiellen Eingänge parallel zu den analogen RSE-Eingängen geschaltet. Es kann somit pro PIN-Paar nur entweder differentiell oder single-ended gemessen werden. Dabei ist:

DIFF 0 → AI0 und A4; DIFF1→ AI1 und AI5; DIFF2 → AI2 und AI6; DIFF3 → AI3 und AI7

Labview Programm

\\AFS\.iqo.uni-hannover.de\projects\magnesium\Electronics\NI Verteiler USB\program\NI_USB_6001

Funktionen

Differentielles und absolutes Messungen (analog) gleichzeitig, Datalogging in .lvm Datei möglich (kann mit Texteditor geöffnet werden!)

einstellbar: sample time → zeitlicher Abstand zweier Messpunkte, max./min. Spannung → verbessert Genauigkeit bei kleinen Spannungen

Ausgabe zweier konstanten Spannungen über Analog Out oder Funktionsgenerator für gängige Wellenformen bei 5kS/s

Digitale Ausgabe oder Eingabe

Der XLR-Stecker am 5V Out-Pin liefert unabhängig vom Programm immer 5V!

zu verbessern:

Digitales Datalogging?

Triggern von analoger Messung/Ausgabe durch die beiden PFI Channels

PFI Channels als Counter verwenden