Daily ToDo
Temperaturen checken:
- Meerstetter TEC Service im Cmputer für R1, R2, ECDL.
- Konstant über 300s mit Schwingen von +/-1 mK sind ok! (??? Das ist doch für R1/R2 sehr viel — Klaus Zipfel 2017/01/26 21:02)
Laser hochziehen + locken:
1. ~ 100 µW direkt vor R1
2. Alle Fehlersignale auf 0 stellen
3. ~ 20 mW im AtomLab dafür oben TA auschalten lassen, sonst sieht man Reflexe unten
Frequenzkamm hochziehen + Locken
1. CEO locken
2. Reprate locken
3. 918nm Laserfrequenz mit Frequenzkamm checken:
  1. Beat sollte bei ~30 MHz sein
  2. Beat sollte > 20 dB über Rauschen, sonst an PCF & SHG drehen.
- Driftmessung aufnehmen:
  - Kurzzeitstabilität bei 1 s sollte besser als 2 x 10^-13 [mit Maser, mit OXCO ~ 2 x 10^-11] sein, Drift < 1 Hz/s
Vibrationsisolationsplattformen checken:
Alle vier Striche sollten sich im oberen Drittel befinden
Vakuum checken (IGP Controller R1, R2):
Strom der IGP <! 2 mA (unterste LED muss leuchten)
Rb-Referenz: 1 pps sync checken:
LED muss leuchten
10 MHz checken:
Fehlermeldung am 10 MHz Synthesizer?
Maser checken:
- Im ResLabMobil Laptop VCH-Programm checken
- alle Werte bis auf D2h müssen grün sein
Faserstabilisierung checken