Meckerliste Layout

Abstand Löcher 3D-gedruckte Boxen falsch

Display-Stecker Löcher auf Platine zu klein

Backplane-Anschluss zu weit weg vom Rand

Richtige Stecker für Potentiometer einplanen

1k 1206 Widerstände zu 0805 umwandeln

4R7 Widerstände sollten bedrahtete Lastwiderstände sein, nicht SMD (kommt an Belastungsgrenzen von 1206 → schlecht)

IRF512 ist obsolet und nicht lieferbar. Stattdessen verwenden wir provisorisch den stp35nf10. Anders einplanen in zukünftigen Versionsn

Was ist mit dem VHP-4 50R? Auch obsolet? Scheinbar nirgendwo verfügbar

Lötpads für 100u Kondensatoren und Stiftleisten zu klein

SMA-Buchsen nicht mit Lötpaste versehen → Footprints ändern

0805-pads können auch etwas kleiner

Anschlüsse der Kondensatoren besser thermisch von dem Massepolygon trennen (kaum lötbar!!!)