Ideen für den Messaufbau

Spannungsverstärker

PTB hat 60dB Verstärker marke Eigenbau

Funktion:10x OP des Types LT1028

Jeweils Faktor 100 verstärkt und danach addiert um weißes Rauschen wegzumitteln

Batterie betrieben

IQ hat folgende Spannungsverstärker:

DHPVA-101

Datenblatt: de-dhpva-101.pdf

mit variabler Verstärkung 10-60dB

Bandbreite: DC-100MHz oder DC-10MHz

DLPVA-100-B

Datenblatt: de-dlpva-100-b.pdf

mit variabler Verstärkung 20-80dB

Bandbreite: DC-100kHz oder DC-1kHz

Mögliche Fehlerquellen, die getestet werden müssen

Der Kondensator C65 am LTC6655LN ist ein Elektrolytkondensator und könnte Probleme in der Stabilität für hochstabile Referenzen machen