Finesse measurement with spacer

Setup

Ringdown Schaltung: Ringdown-Trigger + Mikrowellenschalter

Diode mit 30 dB Verstärkung + AOM hat Abklingzeit: 0,7 µs

Daten aufgenommen mit Oszilloskop

Berechnung

FSR = 312,284MHz

Abklingzeit tau [1/e]

1. Messung mit Conex und Convex Spiegel

Einkoppelleistung: 2mW

Abklingzeit tau [1/e]: 14,2 - 21,44 µs je nachdem welche Frequenz (grund: Wasserabsorption)

→ Finesse: F= 29120 - 42000
→ Schlecht!

2. Messung mit Plan und Convex Spiegel

Einkoppelleistung: 1mW

Abklingzeit tau [1/e]: 42,54 - 50 µs je nachdem welche Frequenz (grund: Wasserabsorption)

→ Finesse: F= 83.582 - 98.331
→ Ok!

Daten

Messungen unter: 4.31\Projekte\Hannover-beast\ringdown\

Photos