Instructions for attaching the electronic and labelling of the NTC´s

Instructions for attaching the electronic inside the vaccum

Vorher alles reinigen! (Achtung: keine Fusseln auf dem Objekten zurücklassen)

Benötigte Dinge

Werkzeuge:

2x Crimpzangen (eine “geschlossene” und eine “offene”)

Klemmzange zum Putzen

Vakuumputztücher

Optikputztücher

Neues Aceton (damit es kaum Wasser enthält)

Isopropanol

Kneifzange

Skalpell

Aluminiumfolie

Lineal aus Metal

Multimeter

Schere

Kaptonklebeband

Laborhandschuhe

Peltiers

Charakteriesierte NTC´s

Kapton-isolierte Kabel (verschiedene Dicken, für minimale Wärmeleitung; jedoch richtigen Durchmesser für richtigen Strom)

Crimpstecker (male & female)

Adernendhülsen (Verschiedene Größen für verschiedene Kabel)

Durchsichtiger vakuumtauglicher Schrumpfschlauch

Kaptonröhrchen

Indiumfolie

Peek-Stecker zur Isolierung der Crimpstecker

Vakuumkleber (Varian, Torr Seal, #9530001)

Gesäuberte Gewichte (Messing eignet sich gut aufgrund seiner Masse)

Allgemein

Es gibt Markierungen an den Seitenwänden der Wärmeschilde, wie sie zusammengesetzt werden sollen!

I und IIII sind links (Frontalsicht)

II und III sind rechts

Kleben im Vakuum

Mischverhältnis des Vakuumklebers: 2:1

So wenig wie es geht Kleber verwenden, damit so wenig wie möglich ausdunsten kann!

Die Gegenstände (wie Kabel), die geklebt werden sollen, mit Gewichten zum Halten bringen, damit sie beim Trocknen nicht verrutschen

Kabel:

So kurze Kabel verwenden wie es geht, damit möglichst wenig in der Vakuumkammer ist

Kaptonisolierung entfernen für die Kontakte

Kabel mit Kleber gut fixieren, damit nichts „herumschleudert“

Nur an dem Wärmeschild, an dem die jeweiligen NTC´s befestigt sind, damit keine Wärme übertragen wird

Mit einem Multimeter überprüfen ob Masse-Verbindungen entstanden sind, damit keine Masseschleifen entstehen

Crimp-Stecker:

Crimpstecker hinter dem äußersten Wärmeschild anbringen, damit man die Stecker von außen abmachen kann und die Wärmeschilddeckel rausnehmen kann

Für Crimpstecker die “Schnabel“(offene)-Crimpzange verwenden

Adernendhülsen:

Für Adernendhülsen „geschlossene“-Crimpzange verwenden

Isolation:

Über die dünnen Adernenthülsen die Kaptonröhrchen stülpen

GGf. die Köpfe der Adernenthülsen von den NTC´s so verkleben, dass kein Kontakt zu den Wärmeschilden entsteht

Über die Drähte der Peltierelemente den Schrumpfschlauch ziehen

Beim Entfernen der Kaptonislierung darauf achten, dass man nicht mehr als benötigt entfernt oder später den Überschuss beim Verbinden wieder abschneiden

Kabel von den Sub-D Steckern:

So lang wie möglich lassen

Vorsichtig die “Haltefäden” mit der Schere an der Seite aufschneiden und entzwirbeln. Aufpassen, dass keine Haltefäden in die Kammer springen.

Setp 1: Anbringen der NTC´s

NTC´s-Beinchen von Klebebandresten säubern

exakt zwischen den beiden Peltiers unter den Wärmeschildböden verlegen

Indiumfolienstück (0,5×0,5cm) unter und über den NTC packen und vorsichtig kräftig drücken, damit der NTC an die Bodenplatte angebracht ist.

Luft muss entweichen!

Die Kapton-isoliertes Kabel direkt an die NTC-Beinchen crimpen (ohne Crimpstecker und Adernenthülsen)

Anschließend mit Kleber die Indiumfolie an die Bodenplatte kleben

Achtung für Beinchen:

Beinchen dürfen sich nicht berühren → Kurzschluss

Beinchen dürfen nicht das Indium berühren → Masseschleife/Kurzschluss

Beinchen dürfen keine Alu-Platte berühren → Masseschleife

Nach dem Anbringen Verbindungen am Sub-D-Stecker überprüfen!

Pictures

Step 2: Anbringen der Peltiers

Verschaltung (siehe Bild rechts):

2 Peltierlemente in Reihe

Verbindung mit Adernenthülsen:

Die Peltierlemnte untereinander und mit den Kabeln der Sub-D-Durchführungen

nicht mit Crimpstecker

Plastikisolierung von den Kabeln der Peltierelemente entfernen

Zur Isolierung der „nackten“ Kabel und der Adernenthülsen wird vakuumtauglicher Schrumpfschlauch verwendet

Position:

nah am Bodenrand, damit die Peltiers die Wärmeschild-Wände auch gleichmäßig erwärmen können

Distanz a und b muss Symmetrisch verlegt sein

Indiumfolie:

Indiumfolie zwischen den Böden und dem Peltiers anbringen

Anzahl: 12

Größe der Indiumfolie ist die Größe der Peltierlemente

Indiumfolie mit dem Skalpel ausschneiden

Die Indiumfolie darf nicht verklebt werden

Kabel fixieren:

Zuerst mit dem Kaptonklebeband damit nichts verrutschen kann

Zweitens mit dem Vakuumkleber die Drähte an die Bodenplatte mit kleinen Punkten verkleben

Testen:

Strom von ~0.5A durschicken

Kühl- und Heizwirkung testen

Schauen wie sich die dazugehörigen NTC´s verhalten

Peltierelemente	Spannung	Pin in Sub-D-9
links	+ -	8 3
mitte	+ -	7 2
rechts	+ -	6 1

Pictures

Labelling of the NTC´s

Seitenansicht

Oberansicht