PTB electronic assignment

Rack components

Bei den verwendeten Baugruppenträgern sind standardmäßig linear geregelte Netzteile (+-15V mit 1,5A) der Firma Schroff verbaut. Dies sind bereits die leistungsstärksten Netzteile.
Wird mehr als der maximale Strom (1,5A) von den Netzteilen abgezogen, kann es zu unerwünschten Nebeneffekten kommen, wie:

Schwingen der Versorgungsspannung

Verringerung der Versorgungsspannung

Fehlfunktionen der Baugruppen

Jeder Rackeinschub hat zusätzlich vier Tuchel-Verbindsmöglichkeiten, diese sich am Rücken des Einschubs befinden.
Eine Teilungseinheit (Einheit: TE) ist 1/5 Zoll beziehungsweise 5.08mm groß.
Eine Höheneinheit (Einheit: HE) ist 1¾ Zoll beziehungsweise 44,45mm groß.

Die PTB-Rackeinschübe sind 3HE hoch.

Stromaufnahme

Device	Width [TE]	I @ -15V	I @ +15V	I @ +24V
Direct Digital Synthesis DDS	6TE (~3cm)	–	320mA	–
Quattro Digital Synthesis Q-DDS	6TE (~3cm)	–	520mA	–
PI-Regler	6TE (~3cm)	60mA	60mA	–
Summierverstärker	6TE (~3cm)	30mA	30mA	–
Temperaturregler (Rev 3.05 - 2016)	21TE (~10,5cm)	20mA - 1,5A	20mA - 1,5A	–
PDH-Servo (Rev 1.5)	28TE (~14cm)	???mA	???mA	–
PZT-Treiber (150V)	21TE (~10,5cm)	750mA	20mA	–
VCO (auf Basis des 1648 Trackers)	12TE (~6cm)	200mA	90mA	–
Tracker (1648)	12TE (~6cm)	80mA	160mA	–
Tracker (1648) mit Digitalsteuerung	12TE (~6cm)	80mA	180mA	–
Tracker universal (VVC, POS..)	12TE (~6cm)	30mA	230mA	–
RF-Amplifier 1,8/2,0W (Rev 3.00 - 2017)	11TE (~5,5cm)	10mA	150mA	450mA
RF-Amplifier 1,8/2,0W (Rev 2.02 - 2016)	11TE (~5,5cm)	10mA	150mA	450mA
RF-Amplifier 1,8W (Rev 1.0 … 2.0)	6TE (~3cm)	10mA	150mA	450mA
Phasen Frequenz Komparator PFC	12TE (~6cm)	50mA	200mA	–
PF-Komparator (150MHz)	12TE (~6cm)	50mA	150mA	–
Power-Switch 24V	6TE (~3cm)	–	10mA	–
Faser Pol-Shifter (ohne Polshifter)	6TE (~3cm)	30mA	70mA	–
Ramp Generator	12TE (~6cm)	20mA	150mA	–
Synthesizer	6TE (~3cm)	–	190mA	–
PS-Detector	12TE (~6cm)	–	220mA	–

Netzteile

Device	Power	Width [TE]	Art.Nr Gerät
Netzteil linear PSG215	+-15V / +-1,5A	14TE (~7,5cm)	13105-028
Netzteil linear PSM124	+24V / 1,5A	10TE (~5cm)	13105-009
Netzteil linear PSG124	+24V / 2,5A	14TE (~7,5cm)	13105-014
Netzteil linear PSM105	+5V / 4A	10TE (~5cm)	13105-006
Netzteil getaktet MAX105	+5V / 16A	6TE (~3cm)	13100-102
Netzteil getaktet MAX180-105	+5V / 30A	8TE (~4cm)	13100-150

Rackeinschub

Device	Width [TE]	Art.Nr Gerät
Baugruppenträger EuropacPro	84TE (~42,5cm)	24563-143

Pin-assignment PTB-styl for power-supply

Tuchel connector

Pin	Name
1	+V
2	Masse
3	-V

Pin-assignment PTB-styl for T-Regler

Sub-D-9

Typ: Male

Normal Sub D-9 Connector

Pin	Name
1	-
2	-
3	-
4	NTC (for AD590 +)
5	NTC (for AD590 -)
6	Peltier -
7	Peltier +
8	-
9	-