Resonator 2

Thermal noise limit: 3×10^-16

Resonatorgeometrie

Design by T. Rosenband (NIST, USA): Mushroom

geringe Sensitivität der Resonatorlänge auf angreifende Beschleunigungen

Spacer material: Ultra-low expansion glass (ULE)

einem technischen Glas, das einen Nulldurchgang des thermischen Ausdehnungskoeffizienten bei Raumtemperatur besitzt

Dies gewährleistet eine geringe Sensitivität auf temperaturinduzierte Längenänderungen des Resonators.

Length: 10 cm → FSR: 1.5 GHz

Mirror substrates: Fused silica (FS)

Auf die Substrate sind dielektrische Schichtsysteme aufgetragen:

eine Seite hochreflektierende Beschichtung

andere Seite mit Antireflex-Beschichtung

Wavelength: 910-920 nm

Die Spiegel besitzen Krümmungsradien von R1 → 1 und R2= 50 cm

Finesse: F ≈ 600.000 → Linewidth ≈ 2.5 kHz

Strahlradius: w0= 240 µm

Vacuum

Verursachte Fluktuationen der optischen Resonatorlänge und Minderung durch eine Operation in einem Vakuumsystem:

Brechnungsindexschwankungen der Luft im Resonatorvolumen

Temperaturschwankungen

akustische Frequenzen

Zylindrische Vakuumkammer

Material: Edelstahl

Länge: 25cm

Innendurchmesser: 15cm

zwei CF-150 Flansche

Vertikal von der Kammer zweigt eine CF-40 Verbindung ab

T-Stück CF-40 an der CF-40 Verbindung angeschlossen

Iongetterpumpe an dem T-Stück angeschlossen

Typ: Starcell 30 mit MiniVac-Controller, Varian

Eckventil an dem T-Stück angeschlossen

Typ: ZCR-40R, VG Scienta

Optische Zugang durch zwei Fenster

Durchmesser: ~30mm

beidseitig antireflex-beschichtete Substrate für 914nm: 38×6,35 mm Quarzglassubstrate (SQ2) mit kundenspezifischer Beschichtung, Laseroptik

Oberfläche haben Keil von 30 Bogenminuten uzeinander um parasitäre Interfenzeffekte zu vermeiden

zentriert auf den CF-Flansch mit Indium befestigt

Doppelpass AOM

EOM