Resonator 2

Thermal noise limit: 3×10^-16

Resonatorgeometrie

Design by T. Rosenband (NIST, USA): Mushroom

geringe Sensitivität der Resonatorlänge auf angreifende Beschleunigungen

Spacer material: Ultra-low expansion glass (ULE)

einem technischen Glas, das einen Nulldurchgang des thermischen Ausdehnungskoeffizienten bei Raumtemperatur besitzt

Dies gewährleistet eine geringe Sensitivität auf temperaturinduzierte Längenänderungen des Resonators.

Length: 10 cm → FSR: 1.5 GHz

Mirror substrates: Fused silica (FS)

Auf die Substrate sind dielektrische Schichtsysteme aufgetragen:

eine Seite hochreflektierende Beschichtung

andere Seite mit Antireflex-Beschichtung

Wavelength: 910-920 nm

Die Spiegel besitzen Krümmungsradien von R1 → 1 und R2= 50 cm

Finesse: F ≈ 600.000 → Linewidth ≈ 2.5 kHz

Strahlradius: w0= 240 µm

Vacuum

Verursachte Fluktuationen der optischen Resonatorlänge und Minderung durch eine Operation in einem Vakuumsystem:

Brechnungsindexschwankungen der Luft im Resonatorvolumen

Temperaturschwankungen

akustische Frequenzen

Der gesamte Aufbau wurde mittels einer Turbomolekularpumpe (TMP) evakuiert. Nach Erreichen des Enddruckes von etwa 5×10^-8 mbar wurde die TMP entfernt und der Druck alleinig durch die Ionen-Getter-Pumpe (IGP) aufrechterhalten. Durch die Verwendung einer IGP wird dabei insbesondere sichergestellt, dass keine zusätzlichen Vibrationen verursacht werden, wie dies etwa bei mechanischen Vakuumpumpen wie einer TMP der Fall wäre.

Zylindrische Vakuumkammer

Material: Edelstahl

Länge: 25cm

Innendurchmesser: 15cm

zwei CF-150 Flansche

Vertikal von der Kammer zweigt eine CF-40 Verbindung ab

T-Stück CF-40 an der CF-40 Verbindung angeschlossen

Iongetterpumpe an dem T-Stück angeschlossen

Typ: Starcell 30 mit MiniVac-Controller, Varian

Eckventil an dem T-Stück angeschlossen

Typ: ZCR-40R, VG Scienta

Optische Zugang durch zwei Fenster

Durchmesser: ~30mm

beidseitig antireflex-beschichtete Substrate für 914nm: 38×6,35 mm Quarzglassubstrate (SQ2) mit kundenspezifischer Beschichtung, Laseroptik

Oberfläche haben Keil von 30 Bogenminuten uzeinander um parasitäre Interfenzeffekte zu vermeiden

zentriert auf den CF-Flansch mit Indium befestigt

Doppelpass AOM

EOM