Update R2

ToDo @ R2

ToDo

clean the vacum chamber: Steffen R.

Cavity

Akustikbox

Frage: Mit Schaumstoff außen oder nur Holz?

PTB setzt über den Schaumstoff außen noch Holzplatten rum, für bessere Reflektivität der Geräuschquellen

Schwere Holzplatten dämpfen in der 1. ordnung die hohen Frequenzen besser ab (Schallinstitut/Häfner)

Spektrum des Labors/in der Akustikbox aufnehmen (→APP)

Akustikboxgröße danach planen, sodass sie nicht resonant dazu ist

zwei Wände bauen/organisieren

Item-Profile zusägen

Schaumstoff und Brett zusägen

Weltraumfolie benutzen?

Durchführung für Elektronik verbauen?

Temperatur

Frage: Peltierelemente oder Heizfolien?

Frage: Positionierung der Temperatursensoren: z.B. auf die Heizfolien?

Kühlung der Akustikbox

Zwei Möglichkeiten:

Stationär wäre möglich: Abführung der Wärme durch ein Schlauch/Kupferrohr innerhalb der Akustikbox (oben an der Decke) und gepumpt durch einen Chiller

Transportable über Peltiers: PTB transportable cavity macht das auch, der Grund dafür ist die aktive Vibrationsisolation mit 20W

PTB macht es ohne Temperaturstabilisierung, sondern nur mit max. Spannung am labornetzteil also ständig kühlen

Wärme über ein Kupferblech mit vier HEATpips (4 PELTIERS) und KÜHLWÜRFEL abführen

https://www.conrad.de/de/kuehlkoerper-1-kw-l-x-b-x-h-100-x-75-x-87-mm-fischer-elektronik-sk-89-100-kl-ssr2-189952.html?insert=62

https://www.conrad.de/de/peltier-element-154-vdc-3-a-257-w-l-x-b-x-h-30-x-30-x-36-mm-tes1-127030-1389164.html?insert=62

Berechnung der Kühlkörper. http://www.fischerelektronik.de/service/kuehlkoerper-berechnen/

Kabel müssen konfektioniert werden (Stromstärke beachten)

Kühlsetup designet werden

Kupferblechstärke?

Kupfer schwarz eloxieren (höherer Koeffizient zur Wärmeaufnahme)

Suchen nach dem Koeffizient im Internet

Kupferblech mit Alurippen oder Kupferblech mit direkt Rippen (ist aber eine Kostenfrage)

Positionierung der Peltierelemente

Kupferzylinder zur Abführung der Wärme aus einem Stück! oben Gewinde zum befestigen des Kühlwürfels aus Kupfer

Kupferzylinderdurchmesser nicht zu groß, sonst geht Akustikisolierungsleistung verloren

Zwischen Kupferzylinder und Akusikbox den “Luft”-Abstand dichten, sodass kein Wärme- und Schall-autausch stattfindet

Anschlüsse für die Kabel

Informationen:

Berechnung der Kühlkörper: http://www.fischerelektronik.de/service/kuehlkoerper-berechnen/

Wärmewiderstand Kupferzylinder: https://www.energie-lexikon.info/waermewiderstand.html

Größenordnung Wärmewiderstand Wärmeleitpaste: https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiO7I_brYvXAhWPKFAKHZkzBpUQFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fdownloads.cdn.re-in.de%2F175000-199999%2F189082-da-01-de-WAERMELEITPASTE_SPRITZE_KP98_2ML.pdf&usg=AOvVaw3xW7-GJEYn_0vg20m0Tz-G

Temperatursensoren eichen

Kupfer-Mount für

8 out-of-loop NTC´s und einem out-of-loop PT100 bauen

1 in-loop NTC

2 Peltier Elemente in Reihe

Ausbuchtungen für NTC und Pt100 (darf er von beiden Seiten Kupferkontakt haben)

Ausbuchtungen für Kabel

Kühlkörper

Desto Heißer und Kühler die geregelte Seite kann, desto besser: 10-25 Grad

“Aktive Kühlung erlaubt”

Wärmeschilde

Frage: IGP nicht mit einboxen?

Frage: Wärmeschilde dicker→ Tiefpass bei Temperaturändernung

Deckel designen und herstellenlassen

Meerstetter

Herausfinden, wie man Messdaten vom Meerstetter speichern kann → Felix Kraupner (BA student von VLBAI) nach Software fragen

Meerstetter eine LED einbauen, wo man von außen sieht ob er im “grünen Bereich” liegt

Jeder Meerstetter ein eigenes Labornetzteil:

Grund: Getrennt von R1

Spezifikationen überprüfen, ob es für den Meerstetter die Voraussetzungen hat

Etwas zum Tracken bauen oder Netzteil finden wo man ein abzweigen kann

Meerstetter neu einstellen für den neuen Temperaturwert

Verschiedene Werte ausprobieren:

Als erstes Autotun von Meerstettersoftware

Verschiedene Messwerte ausprobieren

Strom des Labornetzteils mit aufnehmen. Eventuell war der D-Teil des Meerstetters zu groß und ist deshalb im Strom am Labornetzteil zu sehr gesprungen +/-0,1A

Stromversorgung des Meerstetters mit einem SHUNT vermessen bzw. tracken:

Suche die Informationen zum Meerstetter und Labornetzteil heraus

Kaufe/organisiere ein SHUNT [Ausrechnen welchen Shunt wir benötigen, vermutlich 0.1-1Ohm] mit höchster Genauigkeit bei KMK

Baue alles auf

Organisiere das Multimeter von Thejs oder Philipp hat die Redlab-Card Box fertig

schaue dir das Signal auf einem Oszilooskop an

Ist dort eine Schwingung zu sehen?

Messe mit dem Multimeter parallel zum SHUNT die Spannung und nehm es auf

Verändere die P und I Werte des Meerstetters, verändert sich das Oszellieren?

Der D-Teil sollte nicht benötigt werden

Vermutung: I zu klein und P zu hoch

USB Isolatoren einbauen (wurde schon gekauft)

Neueste Software installiert?

Pufferkondensatoren einbauen für den Ausgang des Meerstetters

Vakuum

Out-of-loop: Temperatursensoren innerhalb der Vakuumkammer(mit Waldemar sprechen, ob er das noch hat)

Neue vakuumtaugliche Durchführung für Sub-D designen, etc.

Angebot für Vakuumdurchführung

M8 Schrauben für die Verbindung von der Vakuumdurchführung

Länge: 80mm (Ohne SchraubenKopf)

Durchmesser von der Kammer (CF-150): 154mm → Muss nachgemessen werden!

Wird benötigt um den Kupfer-Adapter zum Kühlen der Kammer zu designen!

Out-of-loop: Vakuumsensor?

Neues Eckventil?

Ausbacken?

Optik

Polaris-Spiegelhalter verwenden (schon gekauft worden)

Alle Optiken putzen

Alle Schrauben der Optiken überprüfen, ob sie…

im Anschlag sind

genug Stellvermögen haben

richtig fest gepratzt sind

zwei Pratzen besitzen

am Mount richtig befestigt sind

kein Kleber sich gelöst hat bzw. verlaufen ist

Optiken überprüfen, ob Spezifikationen mit den Datenblättern passen, wie zum Beispiel Isolator etc.

Einkoppeloptik einboxen, sodass weniger (hoffentlich gar nicht mehr) Luftschwankungen den Lock beeinflussen

Neue Einkoppel-& Auskoppeloptikbreadboards, die stabiler sind, verwenden (+Löcher installieren für die Wände)

Neue/Mehr Blenden installieren

Strahl richtig kollimieren!

Temperaturstabilizierung vom EOM

Masseschleife

Überprüfen ob Photodioden mit dem Tisch elektronisch verbunden sind, wenn ja:

Neuer Mount mit Plastikschraube und Plastikunterlegscheibe verbauen

Zusätzlich kleben, aber nur wenn mit Plastikschraube alles von allein schon sehr gut hält!!!

Alle weiteren elektronischen Bauteile “entschleifen”:

Diffamp vor jedem PID

Eigene Stromversorgung?

Überprüfen ob CCD mit dem Tisch elektronisch verbunden sind, wenn ja siehe oben

Kabelverbindungen

Möglichkeit finden für bessere Kabelverbindung nach Außen:

weniger Zuglast am optischen Tisch

Bessere Sortierung

Kabel ausbauen, die nicht mehr verwendet werden

Kabel checken:

Ohne I-Stücke dazwischen

richtige Kabelwahl? Wie ist das Wackeln?

Kabel (Doppelt geschirmt) tauschen, damit wir keine SMA-BNC Adapter mehr verwenden

dbm-Signal aufschreiben für die Bauelemente (AOM etc.) und schauen ob sie im richtigen Bereich liegen

Stöhrung kommend von anderen Geräten

Mit Antenne und Specki durch das Labor gehen und an verschiedenen Geräten messen, was in die Antenne einkoppelt

vorallem an Lüfter

→ Netzteile mit Lüftern tauschen zu passiven Netzeilen

Für die Antenne nimmt man ein Koaxialkabel mit BNC-Stecker und legt 20cm der Seele frei

Aktive Vibrationsisolierung

Aktive Vibrationsisolierung mit tracken

Out-of-Loop Sensor für Vibrationen?

Tiltmeter/Seimometer verwenden, über dem Doppelpass von R2 anbringen?

Wo bekommen wir das Seismometer her? → Henning Albers?

Testen mit Lautsprecher aus Steffen R.´s Diplomarbeit?

Tracken

Ständig, alles mittracken!

In-Loop

Vakuum

Temperatur

akustische Isolierung

aktive Vibrationsisolierung

RAM

PDH

Out-of-Loop

vorhandene Temperatursensoren + Elektronik überprüfen:

Neues System überlegen:

Kabel der Sensoren mit Kaptonband bis direkt zum Sensor isolieren

Mehr Sensoren, die auch gehen :/

Lan-Kabelnetz vernünftig verlegen bzw. überhaupt ein Netz verlegen

Out-of-Loop Sensor für Vibrationen?

Tiltmeter verwenden, über dem Doppelpass von R2 anbringen?

Temperatur messen mit Wärmebildkamera, damit man weitere starke Wärmequellen ausfindet machen kann (auch im Labor)